## List2
PŘÍLOHA Č. 4
Specifikace a položkový rozpočet -polohovací lůžka, matrace
Příspěvková organizace: Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi Ústí nad Labem, p.o.
Specifikace lůžka | počet ks | cena bez DPH | DPH | cena s DPH
1. elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko nerozkládací | 35 |  |  | 0
2. čtyřdílná ložná plocha cca 200x86 cm, tvořená kovovými nebo plastovými
bez nástroje vyjímatelnými segmenty (zádový, stehenní a lýtkový díl)
3. ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování - s možností
uzamknutí jednotlivých funkcí
4. zdvih lůžka elektromotorem v rozmezí cca 40 - 80 cm
5. polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru,
polohování lýtkového dílu ložné plochy pomocí mechanického rastru
6. možnost současného polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy
7. odstupování zádového dílu ložné plochy od pánevního minimálně 10 cm,
odstupování stehenního dílu od pánevního minimálně 5 cm
8. čela pevná dřevěná z DTD desky s melaminovou úpravou
9. průběžné postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštění
10. brzditelná kolečka o průměru min. 100 mm, která v žádné pozici lůžka nepřesahují
jeho půdorys
11. motor, zajišťující zdvih lůžka musí být umístěn pod ložnou plochou lůžka
12. 2 držáky na hrazdu v rámu lůžka
13. bezpečná pracovní zátěž minimálně 220 kg
HRAZDA lakovaná s nosností min.70 kg, RUKOJEŤ s nastavitelnou délkou řemenu | 35
Specifikace matrace | počet ks | cena bez DPH | DPH | cena s DPH
1. jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 40 kg/m3, příčně i podélně | 35 |  |  | 0
prořezané po celé délce
2. potah snímatelný, paropropustný, voděodolný
3. materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky,
pružný min ve dvou směrech
4. rozměr dle lůžka, výška minimálně 14 cm
DEKOR - PŘÍRODNÍ BUK
V Ústí nad Labem říjen 2018